## Nira Neptune H2 Tüpü SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ NIRA NEPTUNE 801 HİDROJEN GAZ TÜPÜ DEĞİŞİMİ VE GÜVENLİĞİ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Nira Neptune 801 cihazının FID dedektörü için gerekli 4,5 saflık hidrojen gaz tüpünün güvenli değişimi ve depolanması işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Hidrojen tüpü dik konumda, sabitlenmiş ve iyi havalandırılan, ateş kaynağından uzak bir alanda depolanır. |  | Hidrojen son derece yanıcı ve geniş patlama aralığına (%4-75) sahip bir gazdır.
2 | Tüp değişimi öncesi cihazın hidrojen beslemesi cihaz üzerinden veya ana vanadan kapatılır.
3 | Boşalan/basıncı düşen tüpün vanası kapatılır, regülatör sökülür.
4 | Yeni tüpün saflık derecesi (4,5 grade) ve basıncı (3 bar besleme için uygun) kontrol edilir.
5 | Regülatör yeni tüpe takılır, bağlantı sızdırmazlığı sabunlu su ile kontrol edilir. |  | Hidrojen kaçağı görünmez ve kokusuzdur; sabunlu su testi bu nedenle zorunludur. | Sabunlu su solüsyonu
6 | Tüp vanası yavaşça açılır, besleme basıncı cihaz gereksinimine (3 bar) göre ayarlanır. |  |  | Regülatör
7 | Cihazın otomatik hidrojen kapama sisteminin (anomali durumunda basınç/akış anomalisinde beslemeyi otomatik kesen) aktif olduğu bilinerek çalışmaya devam edilir.
8 | Cihaz açılışında alev sensörü/ateşleme durumu ekrandan kontrol edilir.
9 | Boş tüp "BOŞ" olarak işaretlenip diğer tüplerden ayrı bir alanda depolanır.
10 | Değişim kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Regülatör |  |  | Sabunlu su solüsyonu, tüp arabası |  | Koruyucu gözlük, iş eldiveni
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN