## XTP601-EX1 Kalibrasyon SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ MICHELL XTP601-EX1 OKSİJEN ANALİZÖRÜ KALİBRASYON SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:17.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Çorlu fabrikası tehlikeli bölgelerinde (ATEX) kullanılan Michell XTP601-EX1 proses oksijen (O2) analizörlerinin 2 noktalı (zero/span) saha kalibrasyonu için Bakım ekibi tarafından yapılacak işlemleri içerir.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Sıfır (alt) ve span (üst) kalibrasyon gaz tüpleri, uygun regülatör ve akış kontrolü ile hazır edilir. Analizör en az 30 dakika enerjili bekletilerek ekrandaki "Cell T Not Stable" mesajının kaybolması beklenir. |  | Numune/kalibrasyon gazı basıncı 0,75-2 barA, debisi 270-330 ml/dk aralığında olmalıdır. Kalibrasyon gazı, proses gazı ile aynı sıcaklık/basınç/debide uygulanmalıdır. | Sıfır Gaz Tüpü + Regülatör, Span Gaz Tüpü + Regülatör, Koruyucu gözlük, iş eldiveni
2 | Alt (sıfır) kalibrasyon gazı analizöre uygulanır; en az 5 dakika sistem gazla temizlenir (purge). Chart (grafik) sayfasında okumanın 1-2 dakika düz çizgi halinde sabitlendiği gözlemlenir. |  | Kalibrasyon gazlarına uzun süre maruz kalmak veya solumak tehlikelidir; iyi havalandırılan alanda çalışılmalı, kapalı/dar alanlarda oksijen seviyesi kontrol edilmelidir. | Akış Ölçer, İğne Vana, Koruyucu gözlük, iş eldiveni
3 | ENTER tuşuna basılarak Passcode ekranına girilir (Şifre: 1919). Yukarı (▲) tuşu ile Field Cal sayfasına gidilir; CAL TYPE parametresi "2 POINT" olarak seçilir ve ENTER ile onaylanır. |  |  | SHC/Yerel Dokunmatik Arayüz
4 | REF GAS 1 parametresi seçilir; Yukarı/Aşağı tuşları ile kullanılan alt kalibrasyon gazının sertifika değerine eşitlenir ve ENTER ile onaylanır. |  | Bu değer sadece yeni gaz tüpü kullanıldığında ayarlanmalıdır.
5 | ADJUSTED değerinin yanındaki "~" simgesinin kaybolması (okumanın stabil hale gelmesi) beklenir. ACTUAL 1 seçilerek Yukarı (▲) tuşuna 3 kez basılır; ADJUSTED değerinin REF GAS 1 değerine (±0,01%) eşit olduğu teyit edilir.
6 | Üst (span) kalibrasyon gazı analizöre uygulanır; en az 5 dakika purge yapılır ve okumanın stabil hale geldiği gözlemlenir. |  | Kalibrasyon gazlarına uzun süre maruz kalmak veya solumak tehlikelidir; iyi havalandırılan alanda çalışılmalıdır. | Akış Ölçer, İğne Vana, Koruyucu gözlük, iş eldiveni
7 | REF GAS 2 parametresi seçilir; Yukarı/Aşağı tuşları ile kullanılan üst kalibrasyon gazının sertifika değerine eşitlenir ve ENTER ile onaylanır. |  | Bu değer sadece yeni gaz tüpü kullanıldığında ayarlanmalıdır.
8 | ADJUSTED değerinin stabil hale geldiği teyit edildikten sonra ACTUAL 2 seçilerek Yukarı (▲) tuşuna 3 kez basılır; ADJUSTED değerinin REF GAS 2 değerine (±0,01%) eşit olduğu teyit edilir. ESC tuşu ile Ana Menüye dönülür.
9 | Settings sayfasından FIELD CAL parametresinin "ON" konumda olduğu kontrol edilir. |  | Cihaz fabrikadan saha kalibrasyonu kapalı (OFF) olarak teslim edilir; ilk saha kalibrasyonundan sonra bu ayar otomatik olarak ON konuma geçer, yine de kontrol edilmelidir.
10 | Kalibrasyon gazları kesilir, analizör numune (proses) hattına yeniden bağlanır. Info sayfasından "Last Cal Date" bilgisinin güncellendiği kontrol edilir; kalibrasyon tarihi, kullanılan gaz sertifika bilgileri ve sonuçlar kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
- |  |  | Sıfır ve Span kalibrasyon gaz tüpleri + regülatör, akış ölçer, iğne vana |  | Koruyucu gözlük, iş eldiveni, iş elbisesi
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN